|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Όνομα **ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ** | Email **idiakou@protoncy.gr** | Άρθρο **Σχόλια επι των προδιαγραφών** | Ημ/νία **28/03/2018** |

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Αρ.Πρωτ.: 0000001616

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ: 2η Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Συσκευής Eύκαμπτου Ρινο-Φαρυγγο-λαρυγγοσκόπιου».

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2788/13-03-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλια της εταιρείας μας:

8.Να έχει εύρος γωνίας οράσεως 70ο ή μεγαλύτερο. Το εύρος γωνίας οράσεως είναι ένα βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό ενός ενδοσκοπίου το οποίο όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο αυξάνεται η διαγνωστική λεπτομέρεια ,μειώνεται ο χρόνος της ενδοσκόπησης καθώς και δεν ταλαιπωρείται ο ασθενής( μιας και λόγω του μεγάλου εύρους πεδίου απαιτούνται λιγότερες κινήσεις από τον ενδοσκόπο ιατρό). Επιπλέον θεωρούμε ότι το εύρος πεδίου των 70 μοιρών είναι παλαιότερης τεχνολογίας μιας και πλέονν κυκλοφορόυν στην ευρωπαϊκη αγορά ενδοσκόπια που έχουν τουλάχιστον εύρος πεδίου τις 85 μοίρες όπως και ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS τον οποίο και αντιπροσωπεύουμε.

Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

Να έχει εύρος γωνίας οράσεως 85ο ή μεγαλύτερο.

9. Να μπορούν να επιτευχθούν κάμψεις (γωνιώσεις) του τελικού άκρου τουλάχιστον κατά 140ο άνω και 90ο κάτω

Η παραπάνω προδιαγραφή αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένου οίκου κατασκευής .Επιπλέον δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στο ενδοσκόπο ιατρό μιας και οι γωνιώσεις και προς τις δυο κατευθύνσεις θα έπρεπε να είναι άνω τω 120 μοιρών για την καλύτερη διαγνωστική λεπτομέρεια.

Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

Να μπορούν να επιτευχθούν κάμψεις (γωνιώσεις) του τελικού άκρου τουλάχιστον κατά 130ο άνω και 130ο κάτω

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Π. Αλεξανδρίδης

Field Manager

Olympus Surgical